## Motorhome odontoiatrici
Appendice 2 - Motorhome odontoiatrici |  | File da compilare e restituire in formato xls
MOTORHOME | Requisito posseduto (SI/NO) | Note
Caratteristiche Generali
Veicolo nuovo di fabbrica e mai immatricolato
Immatricolato quale veicolo ad uso speciale “Ambulatorio Medico Mobile Polidiagnostico”
Il camper omologato per n. 2 posti (conducente + 1 passeggero)
Idoneo alla guida con patente B
Caratteristiche Motore
Cilindrata minimo di 2.300 cc
Potenza: da 120 a 160 CV
Normativa antinquinamento: Standard Europeo tipo Euro6B (RISP. IL REG. 136/2014)
Dotazioni di sicurezza e accessori:
- ABS ASR ESP,
- Airbag conducente e passeggero
- Specchietti elettrici
- Alzacristalli elettrici
- Appoggia braccia e supporto lombare sedile conducente
- Sensori di parcheggio posteriori
Dimensioni Minime Del Vano Utile
Lunghezza vano utile: 5200 mm
Larghezza vano utile: 2200 mm
Altezza vano utile: 2200 mm
Tenda Veranda
Sulla parete dove si trova l’ingresso al veicolo dovrà essere installata una tenda/veranda (con attacchi a parete per i pali di sostegno).
Ambienti Interni
All’interno della cellula dovranno essere previsti i seguenti ambienti:
- Una sala di attesa:
- Una sala visite;
- Un locale bagno attrezzato anche a spogliatoio per il personale;
Ognuno dei due ambienti dovrà essere dotato di almeno una finestra
La sala di attesa dovrà disporre di arredamento adeguato a tale scopo ovvero essere dotata di apposite sedie (n.3) e dovrà consentire di accedere direttamente alla sala visite, dalla quale sarà separata con opportuni divisori realizzati per garantire il rispetto della privacy.
La sala visite dovrà consentire l’installazione di:
- un riunito odontoiatrico
- un banco con tre moduli con lavandino e servo mobile
- un banco da laboratorio con micromotore elettrico
- un apparecchio endorale a parete
Il vano WC dovrà contenere:
- un WC chimico con vaso interamente in porcellana e cassetta estraibile
- Lavabo in acciaio inox con miscelatore
- Specchio di cortesia;
- Armadietto da spogliatoio con n.2 scomparti
Cellula
Costituita da pannelli tipo sandwich Vetroresina liscia sulla superficie interna ed esterna;
Dotata di idonea coibentazione;
Preferibilmente di colore bianco o comunque chiaro;
Dotata di finiture di qualità
Pavimento interno certificato per ambienti sanitari, trattato nella parte inferiore contro le infiltrazioni d’acqua e rivestito internamente con PVC senza soluzione di continuità e angoli smussati.
Accessi e Parti Esterne
L’acceso al vano utile dovrà avere dimensione idonea al passaggio delle persone diversamente abili in carrozzina e dotato di sollevatore elettroidraulico per disabili.
Se sono previsti due accessi almeno uno dei due deve essere idoneo al passaggio di persone in carrozzina e l’altro accesso dovrà essere dotato di scaletta elettrica servoassistita con rientro automatico in caso di avviamento del motore, con apposito segnalatore acustico posto sul cruscotto e dotato di corrimano smontabile per l’assistenza alla salita e discesa dalla scalettae
Devono essere previste almeno due finestre scorrevoli in vetro fumé e tenda interna.
Impianti
Il mezzo dovrà essere dotato di un impianto di stabilizzazione comandabile tramite apposito pannello di controllo e telecomando e dotato di:
- Pompa manuale con braccetto per azionamento in caso di avaria;
- Pannello allarmi;
Coppia di sospensioni aggiuntive sul montante posteriore
Impianto elettrico 220V dimensionato per poter gestire 32 A e dotato di:
- Quadro elettrico 18 postazioni, completo di interruttori magnetotermici di protezione e voltmetro digitale per lettura istantanea valore tensione
- Minimo n. 6 prese interne 220V (Schuko e/o bipasso);
- N. 1 presa 220V esterna collegata a differenziale dedicato da 5 A
- N.1 pulsante di sgancio generale
- N. 1 spina a parete da 32 A
Impianto elettrico 12V collegabile alla linea 230V mediante:
- Kit centralina elettronica e digitale.
- Una batteria di servizio da 100 A, posta in cabina con idoneo supporto, dedicata ai servizi di bordo;
- Sistema caricabatteria di servizio
Impianto rete LAN formato da:
- almeno n. 6 prese RJ45
- cavi Classe 5E o 6E
- Switch 12/24
Impianto d’illuminazione adeguato alla norma UNI EN 12464-1:2011 costituito da luci LED
Impianto di climatizzazione con pompa di calore e tecnologia inverter costituito da due condizionatori a soffitto (uno per ogni ambiente)
Impianto idrico con tubazioni in PVC e uso alimentare dotato di:
- serbatoio acqua di carico da circa 60 lt.,
- serbatoio recupero acque sporche da circa 60 lt.
- entrambi i serbatoi con resistenze antighiaccio, pompa d’acqua, valvole di scarico
Ulteriori Dotazioni
Estintori a norma di legge di idonee dimensioni e su apposito alloggiamento
Cassetta di pronto soccorso a norma di legge
Kit attrezzi, triangolo e piccoli accessori di scorta (lampade, fusibili)
Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici oppure ruota di scorta.

## Riunito odontoiatrico
RIUNITO ODONTOIATRICO | Requisito posseduto (SI/NO) | Note
Riunito odontoiatrico costituto da un corpo solidale alla poltrona di struttura solida in acciaio verniciato a polveri epossidiche con superfici prive di porosità e facilmente disinfettabili, e dotato di:
- monitor a colori, di grado medicale, di dimensioni ≥ 16” solidale al palo lampada o posizionato su supporto dedicato, per la visualizzazione di immagini radiografiche;
- lampada scialitica e gruppo idrico ad esso solidale;
- connettività Ethernet.
Poltrona per personale destrimane
Dotata di movimenti di tipo elettromeccanico, compresi i movimenti di salita e discesa sedile e schienale;
Dotata di appoggiatesta con estensione verticale e di due braccioli di cui uno fisso;
Carico del paziente non inferiore a 150 kg;
Trendelenburg sincrono con la movimentazione dello schienale e dotato di sistemi di sicurezza antischiacciamento nella base della poltrona e nello schienale;
Imbottiture poltrona costampate senza cucitura;
Consolle Medico
Programmabilità di almeno n.3 posizioni della poltrona;
Comando a piede degli strumenti, dotato delle seguenti funzioni minime:
- regolazione della velocità e/o potenza degli strumenti;
- attivazione chip air;
- attivazione/disattivazione spray agli strumenti;
Tavoletta medico dotata di almeno 5 alloggiamenti per gli strumenti con sistema di recupero del cordone del tipo S.P.R.I.D.O. a recupero superiore, con cordoni lisci estraibili;
Pannello di comando con display, pilotato da microprocessore, dotato delle seguenti funzioni minime:
- acqua al bicchiere;
- lavaggio bacinella;
- regolazione della velocità e potenza degli strumenti;
- inversione senso rotazione micromotore;
- comandi movimenti poltrona;
- comandi memorizzazione posizioni poltrona;
Possibilità di visualizzare nel display almeno la potenza e la velocità degli strumenti;
Tavoletta medico con consolle montata su doppio braccio articolato e auto bilanciato, con escursione verticale;
Sistema di sicurezza con interdipendenza degli strumenti;
Poggia strumenti estraibile in materiale autoclavabile;
Sistema di disinfezione dei circuiti idrici degli spray e degli strumenti.
Composta dalla seguente strumentazione minima:
- n.1 turbina con luce LED, a fibre ottiche con attacco di tipo midwest, completa di almeno n.5 turbine con valvola antireflusso e attacco rapido;
- n.1 micromotore con luce LED, a fibre ottiche attacco ISO ad induzione completo di almeno n.5 contrangoli con rapporto 1:1 e valvola antireflusso;
- n.1 ablatore piezoelettrico per tartaro con almeno n. 5 manipoli ed inserti autoclavabili;
- n.1 lampada polimerizzatrice con luce Led con potenza luminosa di almeno 1000 mW/cm2;
- n.1 siringa a 3 vie (aria/acqua/spray) in acciaio inox autoclavabile con almeno n.5 gusci in acciaio inox e n.10 puntali monouso;
Tavoletta lato assistente
Alloggiamento per almeno n. 3 strumenti;
Dotata di almeno due cannule per l’aspirazione chirurgica;
Pannello di comando con almeno le seguenti funzioni minime:
- movimentazione della poltrona;
- gestione del gruppo bacinella (acqua al bicchiere, lavaggio bacinella);
Tipologia di aspirazione
Aspirazione per anello umido
Lampada
Solidale al gruppo idrico e alla poltrona, con braccio snodato e movimento testata su almeno due assi;
Tecnologia LED con intensità luminosa regolabile;
Luminosità massima non inferiore a 30.000 lux;

## Sistema RX endorale
SISTEMA RX ENDORALE DA MONTARE A PARETE | Requisito posseduto (SI/NO) | Note
Sistema digitale endorale ad uso medico-odontoiatrico di ultima generazione con sensore endorale
Interruttore con regolazione del tempo di esposizione e del livello della dose;
Alta frequenza;
Tensione minima pari a 60 kV;
Corrente anodica minima pari a 7 mA;
Software gestionale con PC di ultima generazione dotato di mouse e tastiera.

## Sistema CR
SISTEMA CR (Computed Radiography) | Requisito posseduto (SI/NO) | Note
Sistema che consente di importare e digitalizzare ogni immagine dalle relative piastrine ai fosfori, permettendone l’immediata visualizzazione su PC
Risoluzione pari a circa 17 lp/mm
Tempo di scansione rapido
Sistema di dimensioni ridotte
Sistema fornito con PC e stampante

## Frigofarmaci
FRIGOFARMACI | Requisito posseduto (SI/NO) | Note
Capacità lt. 60.
Struttura completamente in lamiera di acciaio con verniciatura a polveri epossidiche
n. 1 porta con molla di richiamo e chiusura magnetica;
Chiusura con chiave
Porta reversibile con possibilità di scelta dell’apertura a destra o a sinistra, secondo necessità.
n. 3 ripiani grigliati a maglia stretta con griglie rivestite di materiale plastico che possono essere facilmente regolate in altezza e rimosse ad un'apertura porta di 90°.
Griglie a maglia stretta tali da garantire il supporto ottimale anche di piccoli oggetti
Sbrinamento automatico.
Sistema di regolazione e controllo alimentato tramite batteria tampone con ricarica automatica per garantire le funzioni in caso di assenza alimentazione elettrica.
Autonomia di almeno 48 h
Rilevatore e registratore di temperatura
Possibilità di esportare i dati su supporto USB
Piedini anteriori di posizionamento, regolabili in altezza.

## Accessori e ulteriori dotazioni
ACCESSORI E ULTERIORI DOTAZIONI | Requisito posseduto (SI/NO) | Note
n.1 seggiolino con: poggia schiena e ruote auto frenanti, regolatore di altezza.
Compressore silenziato avente caratteristiche tecniche adeguate all’installazione
Motore di aspirazione avente caratteristiche tecniche adeguate all’installazione
Tutto quanto necessario anche se non espressamente dichiarato per l’installazione a regola d’arte.